衝擊振動原級校正系統之建立

電聲或電子零組件之環境衝擊振動測試、產品包裝落下衝擊、汽車碰撞與安全帽衝擊試驗等日益受到重視，有鑑於此，國家度量衡標準實驗室著手建立衝擊振動原級校正系統，其被校正之衝擊加速規電壓靈敏度((mV/(ms2))可以追溯至SI單位，並可評估量測不確定度。建立完成之衝擊振動原級校正系統，其衝擊源機構主要是利用電磁激發高速衝擊鎚，瞬間撞擊衝擊鐵鉆產生剛體運動，傳遞衝擊振動波予加速規輸出電壓訊號(mV)，同時利用改良型麥克森及馬赫-曾特雷射干涉儀擷取相位差90°之干涉訊號，再透過數值微分及數位濾波的訊號分析，計算出衝擊加速度值(m/s2)。目前該系統之校正能量為200 m/s2 至 5000 m/s2、衝擊時間小於3 ms，在95 %信賴水準下擴充係數約為1.96，相對擴充不確定度為1.0 %。