泰國國家計量研究院與量測中心原級低壓氣體

流量標準系統雙邊比對

為了驗證泰國國家計量研究院(NIMT)新建的原級低壓氣體流量標準—水銀密封式管式校正器—的量測能力與性能，工研院量測中心以其管式校正器與之進行國際雙邊比對。NIMT的管式校正器之流量量測範圍為5 mL/min至24 L/min，具有小於0.13 %的相對擴充不確定度。量測中心的系統則具有2 mL/min至24 L/min範圍及0.10 %相對擴充不確定度的能量。比對所使用的傳遞標準件是一組共3個臨界流文氏管(音速噴嘴)，分別附有各自獨立的溫度感測器。這組傳遞標準件以空氣為工作流體的8個流率點，在0 ℃ 及101.325 kPa狀態下約42 mL/min至14.5 L/min (相當於0.055 g/min至18.87 g/min)。以均一化的音速噴嘴釋放係數量值為比對參數，結果顯示NIMT與量測中心兩個原級系統之間的量測差異，在測試的流量範圍內皆小於0.06 %。此外，NIMT的流量量測結果之En值皆小於1，顯示兩個實驗室具有等同性。